[image: image21.png]O . Mporpamma Ne

1 Asapus!

y

YcraBka, °C 0

TekyLias Temnepatypa, °C

Warn
LUnkabt

[ ]
t crabunmsayum, yu:Mm - 00:00 | t BBIXOAE, YU:MM 00:00
Bpems crabunanzaumu, yu:mm 00:00:00
Bpems BbIX0Aa Ha PeXuM, Y4:MM 00:00:00

PyuH. ynp.

YcTaHoBKU
nporpamMm

Tpesoru
rpaduk

Hactpotiiku





КАМЕРЫ ТЕПЛА-ХОЛОДА

КТХ-200-75/180 СД, КТХ-270-75/180 СД

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.

1 Назначение изделия.

2 Технические характеристики.

3 Комплектность.
4 Указания по безопасности.

5 Устройство и принцип работы.

6 Подготовка изделия к эксплуатации.

7 Подготовка к работе.

8 Использование изделия.
9 Техническое обслуживание.
10 Возможные неисправности и способы их устранения.

11 Утилизация, транспортирование и хранение.

12 Гарантии изготовителя.

13 Методика аттестации камеры.

14 Сведения о рекламациях.

15 Свидетельство о приёмке.

16 Свидетельство об упаковывании.

Приложение А. Талон № 1 на гарантийное обслуживание.

Приложение Б. Талон № 2 на гарантийное обслуживание.
Приложение В. Настройка удаленного доступа к изделию через Ethernet.
ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту – руководство) является документом, объединенным с паспортом, предназначенным для изучения технических характеристик  камер тепла-холода  КТХ-200-75/180 СД,           КТХ-270-75/180 СД (далее по тексту – камеры), их принципа действия и устройства с целью правильного использования камер,  удостоверяет гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и характеристики камер. 

Данное руководство по эксплуатации в течение всего срока эксплуатации камер должно находиться у лиц, ответственных за их сохранность.

Камеры КТХ-200-75/180 СД, КТХ-270-75/180 СД являются одними из ряда   камер, выпускаемых нашим предприятием: КТХ-74-65/165 СД, КТХ-74-75/180 СД, КТХ-74-85/180 СД объемом 74 дм3 на температурные диапазоны от минус 65 до +165 ºС, от минус 75 до +180 ºС, от минус 85 до +180 ºС соответственно, КТХ-1000-75/180 объемом 1000 дм3 на температурный диапазон от минус 75 до +180 ºС.

Все камеры имеют выход на ЭВМ через интерфейс USB-RS485. 

Все камеры имеют интуитивно понятный интерфейс, который позволяет управлять камерой пользователю с любым уровнем подготовки. Дополнительным преимуществом камер является встроенная во все вышеперечисленные модели функция работы по программе термоциклирования, позволяющая без участия оператора обеспечить переключение заданного значения температуры через определенные промежутки времени.

На все камеры имеются декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1.1 Камеры предназначены для испытаний радиоэлектронных изделий, комплектующих, измерительных приборов, различных материалов  и т.д. на воздействие пониженных и повышенных температур, могут применяться в отрасли строительных материалов, в фармацевтической и пищевой промышленности.

Внимание! В связи с постоянным усовершенствованием изделия, внесением конструктивных изменений, повышающих надёжность и улучшающих условия эксплуатации, возможны незначительные расхождения между конструкцией камер и настоящим руководством по эксплуатации.
2. Технические характеристики
2.1 Основные параметры и размеры камер указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Основные параметры и размеры

	Наименование параметра
	Значение параметра


	
	КТХ-270-75/180 СД
	КТХ-200-75/180 СД

	1. Максимальный температурный диапазон, °C
	от минус 75 до +180

	2. Внутренний объём, дм³
	270
	200

	 3. Градиент температуры, °C, не более: 

• от минус 75 °C до +100 °C

• от +100 °C до +180 °C 

	4,0         

7,0

	4.* Время достижения температуры минус 75 °C

 от температуры tокр.среды, мин, не более
	90

	 5.* Время достижения температуры + 180 °C

 от температуры tокр.среды, мин, не более
	60
	40

	 6. Отклонение среднего значения температуры камеры от заданного значения , °С
	±2,0

	 7. Колебания температуры, °С, не более 
	1,0

	 8. Максимальная отклонение показаний индикации камеры от заданного значения, °С, не более
	±0,5

	 9. Максимальное количество программ
	15

	 10. Максимальное количество шагов в программе 
	15

	 11. Максимальное количество циклов отработки программы
	999

	 12. Напряжение трехфазной питающей сети, В
	380±10%

	 13. Частота питающей сети, Гц
	50

	 14. Потребляемая мощность, кВт, не более
	11,0
	8,2

	 15. Диаметр кабельного ввода, мм
	100

	 16. Размеры рабочей камеры, мм, не менее:

- ширина

- глубина

- высота
	650

520

800
	650
400

800

	 17. Габаритные размеры изделия, мм, не более:

- ширина

- глубина

- высота
	1190

985

1970
	1190
870

1970

	 18. Масса, кг, не более
	400
	355

	 19.** Хладагенты
	R404A,R508В

	20. Средний срок службы, лет, не менее
	10

	21. Исполнение
	Напольное

	22. Система управления 
	Микропроцессорная

	23. Связь с компьютером
	Интерфейс RS 485


*При температуре окружающей среды tокр.среды =(23±2) °С. 

**Без содержания вредных веществ.
2.2 Камеры должны эксплуатироваться в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от +10 °C до +35 °C при относительной влажности не более 80 % (при температуре +25 °C), атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

2.3 Камеры работают от трехфазной сети переменного тока (380 (10%) В и частотой 50 Гц.

2.4 Камеры оснащены последовательным интерфейсом RS485 и соответствующим программным обеспечением для подключения к ПЭВМ. Руководство по использованию сервисной программы находится на прилагаемом CD-диске.
2.5 Камеры оснащены перестраиваемым термовыключателем, установленным на задней стенке камеры.

2.6 Камеры имеют кабельный ввод с заглушкой из силиконовой резины для ввода внутрь камеры электрических проводов. 
2.7 В изделиях имеется возможность удаленного доступа через Ethernet.
Методика настройки удаленного доступа к изделию через Ethernet изложена

в Приложении В.

2.8 Камеры имеют USB-разъем для подключения  флеш-накопителя с целью 

сохранения записанной температуры во время работы внутри камеры. 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность камер указана в таблице 2.
Таблица 2 – Комплектность

	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	Камера тепла-холода 
	1 шт.
	

	Розетка тип ССИ-125,  3Р+РЕ+N, 32A, 380B, IP44
	1 шт.
	

	Полка
	2 шт.
	

	Ключ 
	1 шт.
	

	Кронштейны
	4 шт.
	 

	Поддон
	1 шт.
	Только для 

КТХ-270 СД

	Трубка 1-4 М.10х2, 0,6 м, ГОСТ 5496-78
	1 шт.
	

	Руководство по эксплуатации
	1 экз.
	

	Типовая программа и методика первичной и периодической 

аттестации камер тепла-холода КТХ-200-75/180, КТХ-270-75/180, КТХ-200-75/180 СД, КТХ-270-75/180 СД*
	1 экз.
	

	Аттестат с протоколом испытаний*
	1 экз.
	

	Преобразователь интерфейсов USB-RS 485 АЦДР.426469.032
	1 шт.
	

	Кабель связи преобразователя интерфейсов 
	1 шт.
	

	Диск с программным обеспечением
	1 шт.
	

	Модуль аналогового ввода. Руководство по эксплуатации
	1 шт.
	

	Модуль аналогового ввода. Паспорт
	1 шт.
	

	Холодильный агрегат. Паспорт
	1 шт.
	

	Упаковка
	1 шт.
	


*По отдельному заказу
4. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Камера соответствует требованиям безопасности, предусмотренным ГОСТ 12.2.091.

Камера по способу защиты человека от поражения электрическим током относиться к классу I по ГОСТ 12.2.007.0.

4.2 Подключение камеры к сети осуществляется с помощью пятиполюсной сетевой вилки с заземляющим контактом.

Заземляющий контакт розетки присоединяется к контуру заземления с сопротивлением не более 4 Ом.

4.3 Присоединение розетки к сети и проверку сопротивления заземления должен проводить аттестованный специалист, допущенный к работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

4.4 Для предотвращения поражения электрическим током эксплуатирующего персонала ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работать с незаземлённой камерой или неисправным контуром заземления;

- использовать в качестве заземления тепловую, газовую, канализационную системы, трубопроводы горючих жидкостей и т.п. устройств;

- включать камеру в сеть при наличии видимых повреждений розетки, вилки или соединительного шнура;

- разбирать камеру или менять предохранители, не отключив её от сети;

- использовать режимы, не предусмотренные настоящим руководством.
                                     5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
5.1 Изменение температуры в рабочей камере изделия достигается с помощью нагревателя и холодильной установки. Чувствительным элементом системы регулирования является терморезистор. Регулирование температуры в камере и её контроль осуществляется встроенным блоком управления.

5.2 Устройство и работа составных частей:

5.2.1 Камера состоит из корпуса, рабочей камеры, нагревателя, холодильной установки в подставке, и пульта управления.

5.2.2 Камера имеет наружный корпус. В корпусе установлены: рабочая камера, вентиляторы, нагреватель, испаритель хладоагрегата и датчик температуры. Пространство между корпусом и рабочей камерой заполнено теплоизоляцией. На левой боковой стенке камеры имеется кабельный ввод для ввода внутрь камеры электрических проводов. Кабельный ввод закрыт крышкой из фторопласта и заглушками из силиконовой резины. В верхней части стенки камеры расположены два вентилятора для циркуляции воздуха. На двери камеры имеется смотровое окно. С правой стороны камеры расположен пульт управления, в котором размещены модули управления и управляющий контроллер «Weintek» с сенсорным дисплеем.

5.2.3 Холодильная установка расположена под камерой в подставке и состоит из 2-х каскадов. Верхний каскад предназначен для поддержания температуры от +40 °С до минус 30 °С, а также для конденсации хладона R508В нижнего каскада в испарителе-конденсаторе (пластинчатом теплообменнике).

В верхнем каскаде применяется хладон R404A. Верхний каскад  включает в себя следующие основные узлы: компрессор, маслоотделитель, воздушный конденсатор, ресивер с запорным вентилем,  фильтр-осушитель, 3 электромагнитных вентиля, пластинчатый теплообменник, 2 дроссельных устройства и испаритель.

Нижний каскад предназначен для поддержания температуры от минус 30 °С до минус 75 °С. В нижнем каскаде применяется  хладон R508В. Нижний каскад включает в себя: компрессор, воздушный теплообменник, маслоотделитель, 3 электромагнитных вентиля, расширительную емкость, регенеративный теплообменник, терморегулирующий вентиль и испаритель.

5.2.4 Регулирование и контроль температуры обеспечивает контроллер «Weintek» посредством модулей  ввода-вывода. Управление холодильной установкой осуществляется с релейных выходов модулей. 

Включение нагревателя осуществляется с транзисторного выхода модуля  через твердотельное реле, установленное на радиаторе.

Сенсорный дисплей отображает текущую и заданную температуры в камере, время выхода на режим, текущее время стабилизации, номер шага и номер цикла работы камеры и позволяет задавать режимы работы камеры.

5.2.5 На передней панели пульта управления камеры расположена клавиша «Свет» для включения освещения камеры, USB-разъем для подключения  флеш-накопителя с целью сохранения записанной во время работы температуры внутри камеры. 

5.2.6 На задней стенке пульта управления камеры (рисунок 1) расположены автоматический выключатель «Сеть», термовыключатель,  предохранитель, пьезоизлучатель аварийной сигнализации «АВАРИЯ» (срабатывает при превышении допустимой температуры в рабочей зоне камеры), клемма заземления и разъем интерфейса RS485.

5.2.7 Камера имеет возможность подключения  к компьютеру для регистрации процессов происходящих в камере через интерфейс RS-485 и преобразователь интерфейсов USB-RS485.  

5.2.8 Для экстренного выключения камеры внизу панели пульта управления расположена кнопка «Стоп», включение камеры осуществляется с помощью кнопки «Пуск». 
[image: image2.wmf]
	1. Холодильная установка
	8. Перестраиваемый термовыключатель

	2. Смотровое окно
	9. Клемма заземления


	3. Кабельный ввод
	10. Разъем RS-485

	4. Дисплей
	11. Кнопка «Стоп»

	5. Выключатель «Свет»
	12. Вентиляторы

	6. Выключатель «Сеть»
	13. Кнопка «Пуск»

	7. Пьезоизлучатель
	14.  USB-разъем


Рисунок 1 – Общий вид камеры

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 После доставки камеры к потребителю должна проводиться приёмка от транспортной организации. Если при приёмке камеры от транспортной организации будет обнаружено повреждение упаковки, то составляется коммерческий акт, а при доставке камеры автотранспортом делается отметка на товарно-транспортной накладной или составляется акт.

6.2 При отсутствии повреждений упаковки распаковать камеру после выдержки её в условиях, указанных в п. 2.2 настоящего руководства по эксплуатации не менее 4 часов, а при её повреждении – после выполнения действий, указанных в п. 6.1.

После вскрытия упаковки проверяется комплектность в соответствии с  разделом 4 настоящего руководства по эксплуатации и производится внешний осмотр камеры на отсутствие механических повреждений.

Претензии по комплектности поставки или по наличию механических повреждений рассматриваются только при отсутствии повреждений упаковки.

6.3 Для ввода камеры в эксплуатацию потребитель обязан обеспечить необходимые условия, оговоренные в подразделах 2.2, 2.3 настоящего руководства по эксплуатации.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1 Установить камеру на место эксплуатации, при этом расстояние от стенок камеры до стен помещения не должно быть меньше 50 см. Заземляющий контакт розетки должен быть надёжно подключён к внешнему контуру заземления. Не рекомендуется устанавливать камеру вблизи отопительной системы и нагревательных приборов.
7.2 Установить полки внутрь камеры.

7.3 При необходимости ввода электрических проводов внутрь камеры открыть крышки кабельного ввода с помощью ключа из комплекта поставки, ввести провода внутрь камеры, обеспечивая герметичность с помощью заглушки из силиконовой резины. 

7.4 Установить на шкале  перестраиваемого термовыключателя температуру, соответствующую максимально допустимой для испытываемого образца (изделия). При превышении температуры в камере значения, установленного на термовыключателе, отключается нагреватель и включается непрерывный звуковой сигнал. Отклонение  срабатывания термовыключателя от установленной температуры - ±10 °С.

Внимание!

При проведении испытаний жидкостей или испытаний в растворах ёмкости должны быть в обязательном порядке накрыты крышками. В противном случае под воздействием принудительной конвекции образующиеся пары жидкости будут конденсироваться на испарителе хладоагрегата, вызывая его обледенение и потерю эффективности.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

8.1 Включить автоматический выключатель «Сеть».

Включить кнопку «Пуск» на пульте управления и первые 5 секунд на дисплей выводится сообщение, изображенное на рисунке 2.  

8.2 Через 5 секунд после включения питания становится доступен экран, изображение которого приведено на рисунке  3. 

В верхней части экрана расположены индикаторы: зеленого цвета – индикатор включения пульта управления, красного цвета – индикатор аварийной ситуации.

[image: image3.png]O @ | ~»~ 12:56:14 31/10/2016 | Py e

Ycraska, °C 0.0 Tekywas Temnepatypa, °C

Mporp. ynp.
Tpesoru
Ipaduk

HacTtpoiiku

YcTaBka BpeMeHM BbIX0Aa, Y4:MM

Bpems cTabunmsauuu, yu:mm 00:00:00

Bpems BbIX0Aa Ha PEXUM, Y4:MM 00:00:00





Рисунок 3

[image: image1.emf]Текущий экран позволяет задать уставку температуры и время выхода на режим (скорость изменения температуры). После включения камеры в работу с помощью круглой кнопки «[image: image4.png]rffiin
Wil



», расположенной  в правом углу экран и достижения температуры в камере заданного значения, температура поддерживается неограниченное время. 

8.3 Для задания  температуры уставки необходимо нажать  поле на экране, в данном случае поле напротив надписи «Уставка».  На экране появится вспомогательное окно ввода цифровой информации (рисунок 4). Набрать число, соответствующее задаваемой температуре. Для ввода температуры нажать на вспомогательном окне кнопку «Enter». На  вспомогательном окне указан доступный диапазон задания температуры. В данном случае min минус 95 °С , max +200 °C.
[image: image5.png]O @ | ~»~ 12:56:27 31/10/2016 | Py e

YcraBka, °C 0.0 l Tekywasa Temnepartypa, °C I'Iporp. ynp.
Ae= 200.0000
= Tpesoru
| N I Mpaduk
CCE »
~Hl.l-=u.ﬁi- Hactpoiiku

YcTaBka BpEMEHU BbIX0AE, Y sm =)

Bpems cTabunmsauyuu, 4u:mm 00:00:00

Bpems BbIX0Aa Ha PEXUM, Y4:MM 00:00:00





              Рисунок 4
Для корректировки ошибочно введенных цифр нужно нажать кнопку  «Clear» в окне ввода.

Вспомогательное окно убирается с экрана с помощью кнопки «ESC».

Для сохранения введенных параметров в энергонезависимой памяти после изменения параметров выключать питание камеры можно не ранее, чем через 2 минуты после проведенных изменений.

8.4 Включить отработку заданной температуры, нажав  на дисплее  клавишу «[image: image6.png]AT
Wiy



» в правом углу экрана.
8.5 Для перехода в режим задания и отработки программ необходимо нажать на экране дисплея поле «Прогр. упр.». При этом становится доступен экран, изображенный на рисунке 5. 

8.6 Данный экран дисплея позволяет начать отработку предварительно заданной программы. 

Для перехода к нужной программе (количество программ от 1 до 15)  нажать на  поле напротив надписи «Программа №». Установить нужный номер программы с помощью выплывающего вспомогательного окна ввода цифровой информации. Для включения камеры в работу, по программе с установленным номером, нажать на дисплее кнопку «[image: image7.png]AT
Wiy



».


[image: image8]
Рисунок 5
8.7Для задания параметров программы, либо для изменения параметров введенных ранее программ, нажать на экране дисплея поле «Установки программ». При этом становится доступен экран, изображенный на рисунке 6.

8.8 Меню данного экрана  позволяет произвести запись параметров 15 программ. В число параметров программы входят: уставка температуры, время ее поддержания (максимальное значение 99 часов), время выхода на режим (скорость изменения температуры), начальный шаг отработки программы и количества циклов отработки программы. 

Выбор программы для редактирования осуществляется нажатием на поле «Программа №».

8.9 Для изменения  параметров программы нажать на дисплее соответствующее поле. Задать начальный шаг, число циклов, нажимая соответствующее поле на экране дисплея. Нужную цифру ввести с помощью вспомогательного окна ввода цифровой информации. Максимальное число шагов в программе – 15. Если число шагов в программе меньше 15, то после задания параметров последнего шага, в последующем шаге задать время стабилизации равным «0». После ввода параметров нажать на дисплее поле «Назад».

8.10 На сенсорный дисплей в процессе работы камеры можно вывести график изменения температуры. При нажатии на поле «график» будет отображен экран рисунок 7.
Для записи температуры на флеш-накопитель необходимо вставить флэшку в USB-разъем на передней панели пульта управления и нажать на дисплее поле «Запись на USB».

[image: image9.png]Hasag

=
H
ilin|o|o|o|o|a|c|o|e|olo|e|e|o|a
Il
T
H
3
i|olo|o|o|e|e|v|e|o|o|o|o|o|o|e
&
=
H
,m1 olo|o|e ofmlololofe|e|e
S
>
H
r=3
Blofm|v|=|m[~|w|o|t|m|o|refin|o
S
e
SIn|e|e|wn|o|n|nlo|~]|e|o|o|o|e|o
(=
EI RIS T BN E S R sl fud s
2
© v
H 3 a2
H & s
O i -fwiz-i3
5 = 23 3
g
=





                                    Рисунок 6
[image: image10.png]. ' Asapus! 16:00:49 07/27/2017 PyuH. ynp.
2
: Mporp. ynp.
a
= Tpesoru
]
23
s Mpaduk
Po.
3
E o
8 Hactpoikn
o
8
0 3anucatb
PP wie| | Ha USB





                  Рисунок 7
8.11 При возникновении аварийной ситуации (сработало реле давления, температура в камере превысила заданную более, чем на 10 °С, некорректное завершение работы камеры) включается индикатор красного цвета в верхней части дисплея, появляется надпись «Авария» и звучит звуковой сигнал.

8.12 При нажатии на поле «Тревоги» будет отображен экран рисунок 8. При этом звуковой сигнал выключается.

[image: image11.png]. . Asapusl 12:19:47 31/10/2016 - PyuH. ynp.
12:18:14 10/31/16 HekoppekTHoe

3aBepuieve pa6oTb! Mporp. ynp.
12:18:14 10/31/16 Cpabotano P4
12:18:14 10/31/16 Cpabotano PA3
12:18:14 10/31/16 Cpabotano P2
12:18:14 10/31/16 Cpabotano P41
12:18:14 10/31/16 06pbis MB110 - 84H.4I
12:18:14 10/31/16 06pbis MB110 - 8K
12:18:14 10/31/16 06pbis MB110 - 8P
11:14:46 10/31/16 HekoppekTHoe

3aBepuieve pa6oTb!
11:14:46 10/31/16 06pbis MB110 - 84H.4I
11:14:46 10/31/16 06pbis MB110 - 8K
11:14:46 10/31/16 06pbis MB110 - 8P
11:14:46 10/31/16 06pbis MB110 - 8A





                                 Рисунок 8

На данном экране отображаются системные оповещения, в число которых входят: срабатывание реле давления (РД), выход температуры за максимальные значения, некорректное завершение работы камеры, отказ модулей (МВ110), отказы датчика температуры. Кнопка «Подтвердить» позволяет подтвердить оповещения, кнопка «Очистить» – убрать с экрана все произошедшие системные оповещения.

Для возврата в основное меню (рисунки 3, 5) нажать на дисплее поле  «Прогр. упр», либо поле «Ручн. упр.». Если причина аварийной ситуации не устранена, звуковой сигнал и индикация аварии повторятся. 

8.13 При необходимости корректировки текущего времени и даты нажать на дисплее поле «Настройки», при этом будет доступен экран, изображение которого приведено на рисунке 9.

На данном экране нажать поле «Время», при этом отобразится экран, изображенный на рисунке 10.
Для корректировки времени нажать на поле часов или даты. На появившемся вспомогательном окне ввести необходимую дату и время. После окончания коррекции нажать на экране поле «Закрыть», при этом произойдет возврат на экран рисунок 9.

Остальные поля данного экрана  защищены паролем т.к. открывают доступ к заводским настройкам камеры. Настройка камеры осуществляется заводом–изготовителем или специализированной организацией, имеющей договор с предприятием-изготовителем.


[image: image12.png]O O 08:54:27 03/11/2016 PyuH. ynp.

Ycraska, °C 0.0 Tekywas Temnepatypa, °C Mporp. ynp.

Koppekumua T JlorvH Tpesoru

Bpewms OTnapka Ipaduk

Yasea % 0% napaverpsl 3aKpbiTh Hacrpoiiku

YcTaBka BpemeHmn

Bpems cTabunmsauuu, yu:mm 00:00:00

Bpems BbIX0Aa Ha PEXUM, Y4:MM 00:00:00





                                  Рисунок 9
[image: image13.png]O @ | ~»~ 08:55:08 03/11/2016 PyuH. ynp.
YcraBka, °C Tel as Temnepatypa, °C
= IR Mporp. ynp.
Tpesoru
Ipaduk
8 :55: 8

Yycraska, % 2016 /1117 3 Hactpoiiku
YcTaBka BpemeHmn 3aKpeITh
Bpems cTabunmsauuu, yu:mm 00:00:00
Bpems BbIX0Aa Ha PEXUM, Y4:MM 00:00:00





                                 Рисунок 10
8.14 По окончанию выполнения всех циклов программы на дисплее появится надпись «Программа отработана».

Для выключения камеры нажать на дисплее  клавишу «[image: image14.png]AT
Wiy



». Через 2 минуты нажать кнопку «Стоп». Если порядок выключения нарушен, при последующем включении камеры сработает авария «некорректное завершение работы камеры».

Для выключения сигнала аварии нажать поле «Тревоги» и кнопку «Подтвердить».

8.15 Выключателем «Свет» включается подсветка внутреннего объема камеры.

8.16 Подключение камеры к компьютеру.

Подключить камеру через преобразователь интерфейсов с помощью кабеля связи к компьютеру.

Установить на компьютер программу с прилагаемого CD-диска и запустить ее для установки связи с камерой.

Руководство по подключению камеры к компьютеру и использованию сервисной программы находится на  прилагаемом CD-диске.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 Регулировку плотного закрывания двери производить следующим образом:

- ослабить винт крепления петель с левой стороны кожуха камеры;
- прижать дверь в сторону камеры и затянуть винты;

- закрыть дверь и убедиться в равномерном прилегании уплотнителя, при этом дверь должна свободно закрываться.

9.2 Периодически, не менее 2-х раз год, необходимо осуществлять очистку конденсатора (радиатора) холодильного агрегата следующим образом:

- отсоединить разъем жгута двери с левой стороны подставки;

- снять левую стенку подставки;

- очистить конденсатор агрегата холодильного от загрязнений с помощью мягкой щетки и пылесоса.
9.3 При увеличении времени охлаждения или не поддержании заданной температуры (отрицательной) провести процесс сушки изделия следующим образом:

1.    Демонтировать заглушки кабельного ввода, нагреть изделие до температуры 150-160 градусов.

2.  Сушить изделие в течении 2-3 часов, затем выключить изделие, открыть двери и дать ему остыть до комнатной температуры в течении 2-3 часов.

3.   Продолжить работу в штатном режиме.
10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
10.1 Перечень возможных неисправностей в процессе эксплуатации камеры и рекомендации по их устранению приведен в таблице 3. 

В течение гарантийного срока эксплуатации для устранения неисправности необходимо разрешение предприятия-изготовителя.
 Таблица 3 – Возможные неисправности и способы их устранения
	Описание последствий отказов и повреждений
	Возможные отказы 
и повреждения
	Указания по установлению и устранению последствий отказов 
и повреждений

	При включении
 выключателя «СЕТЬ» не включается дисплей
	Неисправны: предохранители, сетевой шнур, вилка сетевого шнура
	Заменить предохранители.
Прозвонить сетевой шнур и вилку и при необходимости заменить

	При регулировании 
температура в рабочей камере не повышается
	Неисправность в цепи подключения нагревателя
	Проверить цепи подключения нагревателя. 
Заменить неисправные элементы

	При регулировании 
температура в камере не понижается
	Неисправность холодильной установки или  в ее цепи
	Проверить цепи подключения хладоагрегата.

Проверить наличие в системе охлаждения хладагентов. 
Устранить неисправность


11. УТИЛИЗАЦИЯ,
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
11.1 Материалы, из которых изготовлена камера, не наносят вреда здоровью людей и окружающей среде.

11.2 Утилизация должна проводиться в соответствии с правилами, действующими в эксплуатирующей организации.
11.3 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании камеры должны строго соблюдаться требования всех предупредительных знаков и надписей, указанных на таре, не допускаются толчки и удары, которые могут отразиться на сохранности и работоспособности камеры.

11.4 Тара с упакованной камерой должна закрепляться так, чтобы исключить ее перемещение в процессе транспортирования.

11.5 Условия транспортирования камеры в части воздействия климатических факторов:

- температура от минус 50 до +50 °С;

- относительная влажность до 80 % при температуре +25 °С.

11.6 Камера должна храниться в упаковке в складских помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре +25 °С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

11.7 Распаковку камеры после хранения или транспортирования при отрицательных температурах следует проводить в условиях эксплуатации, предварительно выдержав ее в упаковке не менее 4 часов.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие камеры требованиям ТУ 4343-022-00141798-2014 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных указанными техническими условиями и данным руководством. 

12.2 Гарантийный срок эксплуатации камеры – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев со дня отгрузки камеры предприятием-изготовителем.

12.3 Гарантийный ремонт камеры проводит специализированная организация, имеющая договор с предприятием-изготовителем за счет последнего.

12.4 При проведении гарантийного ремонта на предприятии-изготовителе, потребитель производит возврат камеры в упаковке предприятия-изготовителя или упаковывает камеру за свой счет в упаковку, обеспечивающую ее защиту от механических повреждений.

12.5 При проведении гарантийного ремонта сроки гарантии продлеваются на время, прошедшее с момента поступления камеры в ремонт до окончания ремонта.
12.6 Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:

- при нарушении правил транспортирования, хранения и эксплуатации камеры;

- при повреждении камеры во время транспортировки в случае повреждения заводской упаковки или ее отсутствия;

- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь камеры посторонних веществ, предметов, жидкостей, насекомых и животных;
- при наличии механических повреждений наружных или внутренних деталей, узлов, проводников камеры, возникших в процессе эксплуатации;
- при нарушении правил технического обслуживания;

- при нарушении, повреждении или отсутствии заводских пломб;

- в случаях, когда предприятием-изготовителем установлена необоснованность претензии потребителя.

12.7. В случаях выхода камеры из строя в послегарантийный период ремонт может производиться предприятием-изготовителем по отдельному договору за счет потребителя.

13 МЕТОДИКА АТТЕСТАЦИИ КАМЕРЫ
Камеры подлежат аттестации при выпуске, после ремонта и в течение всего срока эксплуатации.

Аттестация камер должна производиться в соответствии с программой и методикой аттестации, согласованной и утвержденной органами государственной метрологической службы Росстандарта.
Периодичность аттестации камер указана в аттестате первичной аттестации.
14 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

14.1 Претензии в адрес предприятия-изготовителя предъявляются в случае, если неисправность произошла по вине завода-изготовителя в период гарантийного срока.

14.2 Рекламация, полученная предприятием-изготовителем, рассматривается в десятидневный срок. О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

14.3 Все предъявленные рекламации должны регистрироваться предприятием-изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

14.4 Для определения причин поломки потребитель создаёт комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

▪ заводской номер камеры;

▪ дата получения камеры от предприятия-изготовителя или торгующей организации и номер документа, по которому он был получен;

▪ дата ввода в эксплуатацию;

▪ описание внешнего проявления неисправности;

▪ какие узлы и детали сломались, износились и т.д.

14.5 К рекламации следует приложить:

▪ заполненный гарантийный талон;

▪ акт о поломке.

14.6 Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине потребителя, то претензии предприятием-изготовителем не принимаются.

14.7 Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту потребителем, предприятием-изготовителем не рассматриваются и не удовлетворяются.

15 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Камера тепла-холода КТХ-__________
заводской №__________
изготовлена и принята в соответствии с требованиями технических условий 
ТУ 4343-022-00141798-2014 и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП
_____________________

_____________________

                     личная подпись


расшифровка подписи

_______________________

год, месяц, число

              16 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Камера тепла-холода КТХ-_____________
заводской №__________
Упакована согласно требованиям, предусмотренным в действующей 
технической документации.

___________
_______________
        __________________

должность

личная подпись

расшифровка подписи

_____________________

год, месяц, число

ЗАПОЛНЯЕТ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Заводской номер камеры ___________________________

Причина ремонта _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Дата ремонта ___________________________________________________________________
число, месяц прописью, год

Подпись и ф.и.о лица, производившего ремонт _________________________________
_________________________________________________________________________________

Подпись владельца камеры, подтверждающего ремонт _________________________
Штамп ремонтного предприятия

_________________________________________________________________________________
ЗАПОЛНЯЕТ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Заводской номер камеры ___________________________

Причина ремонта _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Дата ремонта ___________________________________________________________________
число, месяц прописью, год

Подпись и ф.и.о лица, производившего ремонт _________________________________

_________________________________________________________________________________

Подпись владельца камеры, подтверждающего ремонт _________________________
Штамп ремонтного предприятия

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Настройка удаленного доступа к изделию через Ethernet
Доступ к изделию через Ethernet осуществляется с помощью системы удаленного доступа VNC. Для связи необходимо:
1. Включить изделие, дождаться загрузки контроллера. 

2. Войти в меню системных настроек контроллера с помощью кнопки со стрелкой, расположенной в правом нижнем углу экрана. При нажатии на данную кнопку будет отображено окно с требованием ввести пароль (см. рисунок 1). С помощью клавиатуры, изображенной в правой части рисунка 1 необходимо ввести «111111».

[image: image15.jpg]14:26:07 06/05/2017

14:25:40

06/05/17

HekoppekTHoe

I»

PyuH. ynp.

Mporp. ynp.

ne pa6oTbl
14:2436 THOE | |
: ue pa6ore! P Tpesorn
081852 Enter your password: P!
122422 | : s[e]s ‘ s s ‘ e
- r t i o 1 X
11:29:32 oK Cancel
i : d s i ‘
09:56:17 06/04/17 Hekoppel L e
3aBepLuey - ‘ " -
09:55:14 06/04/17 HekoppeK e 123 - >
3aBepLue
103255  |06/03/17 OumcTut

HekoppekTHoe

Kl





Рисунок 1 – Окно доступа к системным настройкам

3. Во вкладке «VNC server setting» системных настроек убедиться, что запущен VNC–сервер в режиме одного/нескольких подключений (single-connection/multi-connection) (см. рисунок 2). Запуск/остановка осуществляется нажатием на кнопки «Start»/«Stop» соответственно.

[image: image16.jpg]System settings adl

Network' Time/Date' Securi  VNC server setting0'},

Stop VNC single-connection

VNC login password

60TbI

60TbI

0 06/05/2017

Mporp. ynp.

PyuH. ynp.

TpeBoru

L]

“‘

Prev | Next ‘ Can(ell Appl ‘ oK /.

7| Retun

< =

| 3aBEpLUEHrp

‘10:32:55 06/03/17 HekoppekTHoe

OuncTuTh




Рисунок 2 – Вкладка системных настроек с текущим состоянием VNC – сервера
4. Во вкладке «Network» системных настроек настроить параметры контроллера (IP – адрес, маску подсети, шлюз, DNS) с помощью клавиатуры, изображенной в правой части экрана, в соответствии с настройками сети, в которую будет включено изделие (см. рисунок 3).
[image: image17.jpg]— 20 06/05/2017 PyuH. ymp.
Network! Time/Date', Securityfistoryime lr setting'0'}
a
f Eand Mporp. ynp.
C Obtain an IP address automatically
@ 1P address get from below BOTE Tpesoru
1P address: . P EVW —
Jzzoa 7‘3307‘:‘;;5%%
Subnetmask: (555 (255 1255 W|o
Gateway: O 5 O 5 . [ t Y u i o 3 s 1 N
ONSaddresst 105 108 L3 Lla N ‘ ¢ ‘ PO I A A ‘ ; ‘
=] e SBE A
=
= =
[1032:55 06/03/17  |HekoppekTHoe @l Ouncrury





Рисунок 3 – Вкладка системных настроек с настройками сети

5. После завершения настройки системных параметров контроллера нажать на кнопки «Apply» и «OK». 

6. Провести настройку маршрутизатора сети, в которую будет включено изделие, для разрешения удаленного доступа (осуществить так называемый проброс (публикацию) порта). 

7. Установить на компьютер, с которого будет осуществляться удаленный доступ, программу-клиент VNC. Рекомендуется к использованию бесплатная программа UltraVNC, дальнейшие операции описаны применительно к данной программе.

8. Подключить с помощью патч-корда изделие в локальную сеть с настроенным маршрутизатором через розетку RJ-45, установленную на задней части.

9. Запустить приложение UltraVNC Viewer. 

10. В окне программы в поле «VNC Server» ввести адрес удаленного подключения к контроллеру в формате внешний IP маршрутизатора: порт (см. рисунок 4). 

[image: image18.png]UltraVNC Viewer - 1212

e server
(hostdsplay or hostiport)

Quick Options.

AUTO  (Auto selectbest settings)
(>2Mbitfs) - Experimental
(> i) -Max Colors
(128 - 2560it}) - 256 Colors
(19~ 128Kts) - 64 Colors
(< 19KKbit/s) - 8 Colors.
(Use optons button )

Dmmy [C]Auto scaing ] Confirm Exit

[CluseDSWPlugn  No Plugin detected...
[ClProxyRepeater

Config

[t 2 00 @00~ -e0rs

[Save comnecton settngs as defat [ Deleie

Saved setings





Рисунок 4 – Окно программы UltraVNC Viewer
11. В окне программы нажать кнопку «Connect». В случае правильной настройки контроллера и маршрутизатора сети, в которую включено изделие, на компьютере появится окно с требованием ввести пароль – «111111» (см. рисунок 5).

[image: image19.png].

4 HR.

i247  epiesll

FA I L

@) stitso,

A
B &
et exe Ko

VUNC Authentication, 192.168.3.222:5900,

fanka Datastore - PectDini (), SmartTestiexs. KTXHOD.
 Elerer O = 151,20

ARy B R v

€ B = o ncasencaon ORIV DaE R




Рисунок 5 – Аутентификация клиента VNC
12. После ввода пароля будет отображено окно рисунок 6, функционально и визуально повторяющее экран контроллера, позволяющее как наблюдать, так и управлять процессами в изделии.

[image: image20.png]2 xOvncserver

Sl
oot

Bpems crabunuzauuu, Y4:Mm 00:00:00

Bpems BbIXOAA Ha pexiuM, Y44:MM 00:00:00





Рисунок 6 – Окно удаленного доступа к изделию через Ethernet
PAGE  

